## Tabelle1
Nr. | Kategorie | Anforderung | Beschreibung | Kategorie | Intressenhalter | Wichtigkeit | Erfüllt | Nicht erfüllt
1 | Mechanisch | Verarbeitung | Das gesamte Stethoskop muss ohne scharfe Kanten konstruiert werden, da dies ein Verletzungsrisiko darstellen kann. | Technische Anforderung | Hersteller | Basis | x
2 |  | Werkzeuglose Zerlegbarkeit | Kompakt für Transport; einfacher Zugriff auf das Elektronik-Modul. | Millieu Anforderung | Hersteller | Basis | x
3 |  | Membran | Die Membran muss möglichst Wiederstandsfest sein, um nicht zu leicht kaputt zu gehen. Gleichzeitig muss sie den Klang optimal übertragen, weshalb eine gewisse Spannung erforderlich sein wird. | Technische Anforderung | Kunde | Basis | x
4 |  | Generelle Robustheit des Stethoskops | Das Stethoskop muss eine alltäglichen Benutzung durch einen Arzt oder durch geschultes Personal auf Dauer aushalten. Hierbei wird vorallem die Verschmutzung durch Staub oder Sand eine übergeornete Rolle spielen (geographisch Bedingt). | Millieu Anforderung | Kunde | Basis | x
5 |  | "Modulare"-Bauweise | Standardisierter Bauraum im Inneren für verschiedene Elektronik-Kassetten. | Technische Anforderung | Kunde | Basis | x
6 |  | Verfügbarkeit von Teilen | Die verwenden Teile müssen in Massen vorhanden sein, sodass der Zusammenbau des Stethoskops nicht von Lieferschwierigkeiten beeinflusst wird. | Technische Anforderung | Hersteller | Begeisterung | x
7 | Handhabung | Auflage auf Körper | Das Koppfstück muss gut an den Körper gepresst werden können, um den Luftspalt zwischen Membran und Körper so klein wie möglich zu halten. | Technische Anforderung | Kunde | Basis | (x)
8 |  | Reinigung | Der Kopf des Stethoskops, sowie die Ohreinsätze müssen einem häufig frequentiertes Säubern aushalten. Dafür verwendet werden Ethanol, Seife und Wasser. | Technische Anforderung | Kunde | Basis | (x)
9 |  | Intuitive Bedienbarkeit | Das Stethoskop sollte eine Form besitzen die den Einsatz ohne große Erklärungen ermöglicht. | Technische Anforderung | Kunde | Leistung | (x)
10 |  | Bedienbarkeit | Die Bedienung des Stethoskops sollte mit einer Hand möglich sein. | Technische Anforderung | Kunde | Leistung | x
11 |  | Handhabung | Um eine gute Handhabung zu gewährleisten sollte eine minimales Gewicht erreicht werden, damit ein präzises führen mit einer Hand möglich ist. Unser Schätzwert liegt hierbei zwischen 250 - 400 Gramm. | Technische Anforderung | Kunde | Begeisterung | x
12 | Audio & Sensorik | Übertragung von Aufnahmegeräuschen | Die Geräusche, die von dem Mikrophon aufgenommen werden, müssen weiter an ein Handy oder an ein geeignetes Aufnahmegerät geleitet werden können. | Technische Anforderung | Kunde | Basis |  | x
13 |  | Aufnahme von Körpergeräuschen | Im generellen muss das Stethoskop in der Lage sein die unterschiedlichsten Geräusche so aufzunehmen, dass diese für Forschungs- und/oder Behandlungszwecke genutzt werden können. | Technische Anforderung | Kunde | Basis |  | x
14 |  | Schallübertragung | Das Mikrophon im Stethoskop muss eine gute Tonqualität im Bereich 20 - 2000 Hz besitzen. | Technische Anforderung | Kunde | Basis |  | x
15 |  | Tonverstärkung | Generell muss es möglich sein, das Geräusch zu Verstärken. Ein guter Multiplikator würde zwischen 18 - 50 liegen. | Technische Anforderung | Kunde | Basis |  | x
16 |  | Einstellbarer Bereich | Bei Mikrophonen die eine Bereich bis 20 kHz ermöglichen sollte einstellbar sein, in welchem Frquenzbereich die Aufnahme hochauflösend sein muss. | Technische Anforderung | Kunde | Basis |  | x
17 |  | ANR (activ noise reduction) | Das Mikrophon soll Hintergrndgeräusche heruafiltern können. Diese Funktion muss jedoch an und ausschaltbar sein. | Millieu Anforderung | Kunde | Leistung |  | x
18 | Material & Konstruktion | Open Source Konstruktion | Das gesamte Projekt muss online einsehbar und begreifbar sein. Dafür muss mindestens das Endprodukt in seinen Einzelteilen und die Funktionserklärung online frei zur Verfügung stehen. | Technische Anforderung | Hersteller | Basis | x
19 |  | 3D-Druckbarkeit | Bis auf technich anspruchsvolle Teile oder Teile die einen gewissen schwer zu reproduzierenden Charakter haben, sollten alle Teile in einem 3D-Drucker gefertigt werden können | Technische Anforderung | Hersteller | Basis | x
20 |  | Kostengünstig Bestandteile | Bestandteile sollten insgesamt einen Wert von 18€ nicht übersteigen. | Wirtschaftliche Anforderung | Hersteller | Basis | x
21 |  | Materialverträglichkeit | Die verwendeten Materialien müssen alle unbedenklich für die Nutzung auf der nackten Haut sein. | Technische Anforderung | Kunde | Basis | (x)
22 |  | Temperaturbeständigkeit | Da das Stethoskop unter teilweise extremen Bedingungen verwendet werden muss, sollte es problemlos bei einer Temperatur von 60° Celsius benutzt werden können. | Technische Anforderung | Kunde | Leistung | x
23 | Energieversorgung | Verarbeitung elektronischer Bauteile | Bauteile in denen Strom fließt oder an denen eine Spannung anliegt sollten so verbaut sein, dass es unter keinen Umständen zu einem Hautkontakt kommen kann. | Technische Anforderung | Hersteller | Basis | x
24 |  | Energieversorgung | Die Enregieversorgung für das Mikrophon muss durch Batterien oder durch die Verbindung zu einem Handy (oder ähnlichem) gewährleitet sein | Technische Anforderung | Kunde | Basis | x